第三章 货物服务要求/项目要求

# 一、采购清单及技术要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购**  **品目** | **采购数量** | **详细参数及性能要求** | **备 注** |
| **中药熏蒸治疗仪（双通道）** | **1台** | 1. 基本要求   中药熏蒸治疗仪（双通道）1台  一、性能及参数要求  1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz  2、额定输入功率：2300VA，允差：±5％  3、外形尺寸：长780mm，宽640mm，高1250mm，允差± 20mm。  4、预加热时间：≤15min(水量适中1.8L)  5、根据加热功率单区分550W~1050W六个档位可调。  ★6、喷头水平旋转角度360°，喷头上下旋转角度110°，喷杆横向调节角度110°  7、工作时间：1-99min  ★8、设置预热温度，70-99℃可调  9、运行模式：连续运行  10、每个锅锅最大加液量：≥3L  ★11、微电脑控制操作系统，7寸电容触控。  ★12、双锅双控双喷头的，双路独立控制，可以同时治疗两个病人  13、三通道散热系统，保证设备安全稳定。  14、加热锅120℃、300℃温控保护，双重防止干烧设计  15、加热锅五重安全保护装置：报警阀、旋转锁盖钮、泄压窗、双卡钳、防堵过滤罩。  16、压力值泄压三段调节（50kPa、80kPa、泄压），第二路120kPa安全阀保护。  17、耐高温熏蒸罩，采用旋转扣紧的方式，保证熏蒸安全距离。  ★18、吸水绑带设计，防止喷头滴水。  19、采用304材质的50目滤气装置，防止堵塞。  20、具有自动漏电保护、自动防干烧  ★21、红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤。  22、电动控制废液的排放，采用先进的电磁方式控制，同时治疗两个病人，蒸汽量和温度都可以保证，不容易堵塞，不喷水。  23、具有三维立体喷头旋转方向  ★24、隐藏式的加热  25、配有专门的蒸馏水回收  三、要求提供的证明材料包括：  1、产品宣传彩页（中文版原件，标注有技术参数）；  2、产品白皮书（中文版）；  3、产品使用说明书（中文版）；  4、产品检测报告；  5、产品注册证 ；  6、其它证明材料；  以上六种，需加盖制造厂家或者中国总代理的公章，投标人可任意提供其中一种或者几种，但是必须要能证明所投产品的技术指标与标书要求的一致性或者差异，如果有差异，需要在技术参数偏离表中标注清楚。  四、质保期≥2年，终身维护。如设备涉及耗材，请分别报价； |  |

**注：**

**1、基本要求必须全部满足要求、否则按无效标处理；★项必需全部响应**，**非★项负偏离≤2项，否则按无效标处理；**

**2、投标人应对招标文件中的技术指标逐条进行响应，在技术规范响应表中必须正面回答产品所有技术指标的响应情况。标记“★”、的重要技术参数，需附证明材料、标明所在页码，并在证明材料中标识清楚（划线或画圈），否则，评标委员会有权视其不响应；**

**3、如验收时发现有虚假应标，将上报监管部门。**

**二、资质要求：**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，需提供身份证明材料；

2、投标人所投医疗器械应当拥有医疗器械注册证（有效期内） ；投标人如为制造商，应当拥有医疗器械生产许可证（有效期内）；投标人如为经销（代理）商，应当拥有医疗器械经营许可证或备案凭证（有效期内）；(投标时需将医疗器械注册证扫描件，医疗器械生产许可证∕医疗器械经营许可证或备案凭证扫描件装订在标书中)；

3、需提供产品制造厂家或中国总代理的质保承诺书。

**三、项目完成时间：**签订合同后30个日历天内安装完毕并验收合格。

**四、项目地点：**黄山市中医医院

**五、付款方式：**货物到采购人指定地点安装调试完毕并验收合格后，付至合同金额的 100％； 中标后签订合同前，需将中标金额的 2.5％作为履约保证金汇入医院指定账户，质保期满后无质量问题一次性退还，不计利息。

**六、其它要求**

1、在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用；

2、现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；

**七、本项目预算：4**万。

**八、采购单位联系人：**陈剑 联系电话：13905596563

**九、本项目采用竞争性谈判方式采购**