黄山市方舱医院（亚定点医院）升级改造设备采购项采购项目

一、采购需求

| 采购 品目 | 采购数量 | 详细参数及性能要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲医用离心机 ，普通离心机 ，医用病床 ，床单元消毒机 ，体重秤，纯水系统 | ▲医用离心机 1台，普通离心机 2台，医用病床 4台，床单元消毒机 6台，体重秤20台，纯水系统 1套 | 一、设备名称及数量：▲医用离心机 1台，普通离心机 2台，医用病床 4台，床单元消毒机 6台，体重秤20台，纯水系统 1套 二、基本要求：(必须全部满足要求、否则按无效标处理) 1、要求所投机型2020年以后（含2020年）推出的新机型（以CFDA或NMPA证书为准）并具备持续升级能力；不接受任何库存机； 2、如有设备图文工作站及图像采集系统，必须要能与我院信息系统兼容，直接与本院网络系统连接（接口费用由中标供应商承担）； 三、具体技术参数要求： 投标人需认真核对以下参数，按实事求是原则，逐条进行响应，是负偏离的必须注明；标记“★”和“＃”的重要参数，以及标书中要求提供证明材料的非“★”非“＃”项，均需附证明材料、标明所在页码，并在证明材料中标识清楚（划线或画圈），否则，评标委员会有权视其不响应；如验收时发现有虚假应标，将上报监管部门。 ▲（一）、医用离心机 ★1.最大容量：≧500ml×4 2.最高转速：≧6000rpm ，最大相对离心力：≧5500xg，转速精度：±10rpm； ＃3、驱动与控制：微电脑控制；无碳刷交流变频电机驱动，使用专用驱动模块。 4、大屏幕高清真彩显示屏，全触摸操作界面；直接设定：工作程序、离心力、转速、离心时间、升降速且与转子型号同步显示 5、有≧20组工作程序供用户设定参数；≧15加速档/≧15减速档供用户选择 6、具有定速计时（at set rpm）、启动计时功能，点动即瞬时离心（short spin）功能 7、定时范围1s～99H59min59s/连续/瞬时离心；噪音≤60dB ＃8、配置：水平转子体，最大容量≧500ml×4，最高转速≧4200rpm,最大相对离心力≧3400xg；适配器，10mlx56孔（真空管）。 - 、普通离心机 ★1.最大容量：≧50ml×6 2.最高转速：≧4000rpm ，最大相对离心力：≧2250xg，转速精度：±20rpm； ＃3、驱动与控制：免维护直流无刷电机驱动，微电脑控制 4、液晶显示工作参数 5、工作程序选择：≧40个；升降速档：≧10加减速档 6、RCF设定与显示：自动计算并同步显示离心力RCF值 7、定时范围1min ~99min；噪音≤60dB 8、运行中可随时更改参数，无需停机 9、安全措施：钢制结构，不锈钢离心腔；电子安全门锁；不平衡保护 ＃10、配置：10mlx24孔转子 - 、医用病床 1、车体采用优质碳素型钢焊接成形,表面除锈, 树脂粉沫静电喷涂； 2、平车面板及护栏采用进口PE材料一次成型，坚实美观； ＃3、全藏式ABS护拦，可完全收于车面之下，实现零间隙搬运，便于车上紧急抢救病人； 4、采用的中控刹车系统，稳定，可靠； 5、导向轮装置可轻松操作，方向可控； 6、头部带有氧气瓶支架，方便易用人员使用；床体一端配有四钩螺钉锁紧可升降输液架； ＃7、背板采用进口气弹簧作支撑力源，操作简易方便，可升降角度0度至88度，最大承重≧300KG； 8、整体升降采用螺旋机构传动，升降范围达500～900mm之间； 9、规格：1930*640*500/900mm。 - 、床单元消毒机 ★1、外形：移动式 ＃2、全金属外壳机身，防阻燃、低碳环保，采用医用专用静音脚轮； 3、产品生产企业具有消毒产品生产企业卫生许可证，通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系认证。 4、产品具有消毒产品卫生安全评价报告。 5、臭氧浓度：＞1400mg/m³（袋内浓度），提供权威检测报告 6、臭氧浓度：＞5000mg/m³（管口浓度），提供权威检测报告，中标后需提供检测报告原件备查 7、臭氧产量：＞5000mg/h，提供权威机构检测报告，中标后需提供检测报告原件备查 8、臭氧泄漏量：＜0.003mg/m³，提供权威机构检测报告 9、臭氧残留量：＜0.003mg/m³³，提供权威机构检测报告 10、对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌杀灭对数值≥3（提供第三方权威检测报告） 11、对白色念珠菌、黑曲霉菌杀灭对数值≥3（提供第三方权威检测报告），中标后需提供检测报告原件备查 12、对铜绿假单胞菌杀灭对数值≥3（提供第三方权威检测报告），中标后需提供检测报告原件备查 ＃13、微电脑程序控制，采用进口主控制芯片，工作稳定可靠； 14、可手动独立操作，也可一键全自动运行，轻松完成整个消 毒过程； 15、带有WiFi功能模块，实现与手机电脑互联控制，操作更方便； 16、机身自带≧两个抽屉，便于放置床罩等配件； 17、高压可调模块，控制臭氧产生浓度，合理配置消毒浓度； 18、采用高频陶瓷臭氧发生器，臭氧纯度高，降低物理吸附作用的影响，安全可靠、消毒能力强，消毒效果稳定； 19、臭氧发生器具有超温监测、报警、停机保护功能； 20、有臭氧解析装置，处理后的气体可直接排放与空气中，安全无害； 21、具有自动抽真空功能，使臭氧能完全迅速深入棉絮中央，消毒更彻底； 22、机器配置无油真空泵，管路使用硅胶管抗氧化、耐磨、耐寒、耐腐蚀； 23解析还原装置有独立的空间，可不拆机即可更换。方便用户使用。 24、噪声：＜50dB(A)，流量：22L/min，输出压力：＞0.01mpa 25、消毒床位数量：1-2床；电源：AC 220V 50Hz - 、体重秤 ＃1、最大称量:≧200kg，最小称量:≦2kg，分度值:≦200g ＃2、身高测量范围:≧70-190cm，分度值:0.5cm 3、台面尺寸:≧400*280mm 4、使用环境:温度0℃~40℃，湿度≤90%RH 5、电源输入:适配器 6V1000mA，4V4Ah 电瓶 ★6、显示:LCD(带背光) （六）、纯水系统 ★1、用途：适用于实验器皿冲洗、试剂配制、微生物检查、生化分析等常规实验之定性/定量分析项目。 ★2、产水量：≧40L/h（25℃）； ＃3、产水水质：电导率 0.055-0.1us/cm（25℃），离子截留率≧99%,有机物截留率(MW＞200 Dalton)≧99% ，细菌和颗粒≧99%； 4、采用微电脑全自动运行控制，自动压力控制，自动液位保护； 5、预处理系统采用两级预处理柱过滤，有效去除水中颗粒、余氯和有机物； 6、反渗透主机部分设计有自动冲洗功能，通过脉动水流冲洗，能有效防止膜表面结垢，延长膜的使用寿命；采用快插方式连接或其他更优方式，方便更换； 7、采用双通道注塑离子交换柱，内部填充核级精混树脂，流道更长，增加了树脂的利用率；采用快插式接头或其他更优方式，方便更换； 8、设备配备高精度电导率，具有温度补偿特性，能精确的显示产水水质，提示耗材更换信息；抗震型压力仪表，准确显示设备的工作压力；LED指示灯，分别指示设备处于的各种工作状态，方便判断设备是否处于正常的工作状态； 9、储存系统:用户可以根据需要灵活选择压力式或者开放式水箱。开放式水箱采用卫生级PE材质，全滚塑制造、内表面光滑整洁、不透明对水质无污染。压力式水箱采用密封压力容器，满足用水需要的压力和流量； 10、水位传感器采用304不锈钢材质，灵敏度高，内部微动开关动作10000次无故障； 11、系统具有较强的故障诊断能力，可根据压力、水质等参数的偏离情况进行预判告警和指示；设备设有原水缺水、过载、过流的自动保护功能，确保设备自身安全；反渗透膜自动冲洗，开机、关机自动大流量冲洗，排出淤积水，同时运行中自动检测工作状况，提高操作人员的安全性和设备运行的稳定性； 12、水利用率 ≥60%； 13、电源要求：AC220V±10%,50Hz；环境要求：适应于环境温度+5℃-+30℃之间，相对湿度≤80%；运行噪声：57±5dB； 14、主机结构紧凑、布局美观，底部设计有万向脚轮，移动方便； 15、公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证和CE/FDA认证，取得了AAA信用等级证书； 16、公司取得了相关涉水卫生批件许可。 四、要求提供的证明材料包括： 1、产品宣传彩页（中文版原件，标注有技术参数）； 2、产品白皮书（中文版）； 3、产品使用说明书（中文版）； 4、产品检测报告； 5、产品注册证 ； 6、其它证明材料； 以上六种，需加盖制造厂家或者中国总代理的公章，投标人可任意提供其中一种或者几种，但是必须要能证明所投产品的技术指标与标书要求的一致性或者差异，如果有差异，需要在技术参数偏离表中标注清楚。 五、质保期≥3年，终身维护。如设备涉及耗材，请分别报价； |  |

注：★号参数必须满足，否则按废标处理；

二、资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，需提供身份证明材料；

2、投标人所投医疗器械应当拥有医疗器械注册证（有效期内） ；投标人如为制造商，应当拥有医疗器械生产许可证（有效期内）；投标人如为经销（代理）商，应当拥有医疗器械经营许可证或备案凭证（有效期内）；(投标时需将医疗器械注册证扫描件，医疗器械生产许可证∕医疗器械经营许可证或备案凭证扫描件上传至电子标书中)；

3、需提供核心产品制造厂家或中国总代理的质保承诺书。

三、项目完成时间：签订合同后30个日历天内安装完毕并验收合格。

四、项目地点：黄山市中医医院

五、付款方式：中标签订合同后付至合同金额的100％（需提供中标金额100％的保函、保险、本票、汇票、支票等非现金形式）； 中标后签订合同前，需将中标金额的 2.5％作为履约保证金汇入医院指定账户，质保期满后无质量问题一次性退还，不计利息。

六、其它要求

1、在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用；

2、当机器出现故障时，电话响应不得超过2个小时，安徽省具有驻点工程师，电话解决不了的在24小时内赶到现场；

3、根据采购人新院区建设进度要求，安排一次免费移机，响应时间48小时。

七、本项目预算：8.8万。

具体如下表所示:

| 采购品目 | 数量 | 单位 | 控制单价（万元） | 控制总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲医用离心机 | 1 | 台 | 1 | 1 |
| 普通离心机 | 2 | 台 | 0.5 | 1 |
| 医用病床 | 4 | 台 | 0.2 | 0.8 |
| 床单元消毒机 | 6 | 台 | 0.7 | 4.2 |
| 体重秤 | 20 | 台 | 0.05 | 1 |
| 纯水系统 | 1 | 套 | 0.8 | 0.8 |

注：标注▲的产品为非单一产品采购包段的核心产品；

八、采购单位联系人：陈剑     联系电话：0559-2177879

九、本项目采用公开招标方式采购

### 评分办法

| 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 技术分 | 技术参数 （48分） | 所投产品技术参数(第三章 三、具体技术参数要求)，所投产品所有★号项必须满足，有一项★号项不满足则技术分为0分。所有参数完全满足得48分，＃号项每一项负偏离扣3分，非★及非＃号项每一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：1、投标人应对招标文件中的技术指标逐条进行响应，在技术规范响应表中必须正面回答产品所有技术指标的响应情况； 2、标记“★”的重要技术参数和标书中要求提供证明材料的非“★”项，均需要在电子标书中上传相关技术支持资料，并标明所在页码，并在证明材料中标识清楚（划线或画圈），否则，评标委员会有权视其不响应； |
| 商务分 | 质保期 （9分） | 整机免费质保3年得1分； 承诺整机免费质保每增加一年保修得4分； 本项满分9分； 注：需提供书面承诺；中标后签订合同前，提供原厂质保期承诺书；否则不得分； |
|  | 售后服务 （3分） | 维修响应时间在2小时内，并在24小时内排除故障的得3分； 注：投标时需将承诺书扫描件上传至电子标书内。 |
|  | 产品业绩 （10分） | 所投产品近三年以来（2020年9月至投标截止时间，以合同签订时间为准，提供供货业绩，合同原件备查，每提供一份得2分，满分10分。 注：1、投标时需将相关业绩合同扫描件上传至电子标书内； |
| 价格分 | （30分） | 价格标经评审满足本文件要求的投标人的总报价中，最低价格为评标基准价格，得满分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 价格分分值（取小数点后两位，第三位四舍五入）。 |