黄山市中医医院一次性使用电子宫腔成像导管（耗材）采购需求

# **一、采购清单及技术要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购  品目 | 采购数量 | 详细参数及性能要求 | 备 注 |
| **一次性使用电子宫腔成像导管（耗材）** | 按  需采购 | **一、基本要求**  1、提供近2年内≧3家业绩合同或有效供应清单；  2、因供货不及时或者产品质量原因，医院有权终止合同；  3、为保证临床使用需求，中标提供第一批产品后，科室使用后组织产品使用反馈，科室可要求供应商更换同品牌不同规格型号产品，若临床使用反馈不合格，医院有权终止合同；  4、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准。为保证供应产品质量的可追溯性以及质保期的真实性，签订合同前提供原厂授权书及售后服务承诺书；  5、合同签订后，成交供应商配送需满足安徽省医疗保障局的相关政策要求和规定；  6、遇国家及省、市级带量采购政策调整，应根据相关要求及时调整价格；  7、中标供应商需提供产品的完整资料两套；  8、配套提供设备主机使用，投标时需提供设备及一次性使用电子宫腔成像导管（耗材）及其配套主机的产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号。保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，并承担相应损失；  9、提供现场操作培训及维护培训；  10、售后服务 在我院所购买使用一次性使用电子宫腔成像导管（耗材）完毕之前需保证所提供的设备能正常使用，维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。单次停机时间不得超过3天，否则做相应的补偿；  **二、性能及参数要求**  **（一）一次性使用电子宫腔成像导管（耗材）**  1、该耗材属于安徽省医保平台耗材集中交易目录内产品（提供平台截图）；  2、一次性使用宫腔电子成像导管：由一次性使用宫腔电子成像导管、扩宫棒、子宫探针组成。电子内窥镜主要由头端部（含 LED 照明、光学镜头、CMOS 成像模组）、插入部（含器械通道，注液通道共用）、手柄、电缆和连接器组成；  3、配备多种器械包括：双开剪刀、单开剪刀、异物钳、活检钳，直径1.6mm，工作长度≥360mm（提供承诺函）；  ★4、输出图像像素≥1280×720，景深3~50mm；  ★5、视向角0°，视场角≥110°，360°可旋转，便于术中对宫角及子宫侧壁观察；  6、双侧LED光源显色指数≥75，色温9000~14000K，照度≥1500lx；  7、镜体外径直径≤5.5mm，工作长度≥200mm；  8、器械通道≥1.8mm，兼容5Fr手术器械；  9、注水通道的流量≥130ml/min；  10、镜体独立进水管和回水管，水管长度≥1020mm，避免膨宫管路进入手术区域；  ★11、采用陶瓷头端，可兼容电外科手术器械，减少术中电磁信号对影像干扰；  12、导管管体采用宫腔电子成像导管管体采用医用不锈钢制成，手柄采用ABS树脂制成；  **（二）设备主机及附属配件（≥1套）**  1、电子内窥镜图像处理器具有有效的医疗器械注册证；  ★2、电子内窥镜图像处理器：由箱式推车、图像处理系统、灌流装置、吸引装置、脚踏开关组成；  3、配套提供一套图文工作站，打印诊断报告；（提供承诺函）；  4、一键开机，可同时开启监视器、图像处理系统、灌流装置和吸引装置电源开关；  5、台车悬臂可水平旋转角度≥180°，显示屏左右旋转角度≥180°。  6、吸引装置:膨宫吸引双泵联动，可实现连续对流，手术视野更清晰;分为低速与高速。  灌流装置具有过压减压和过压报警功能,具有压力监测、流速监测及流速统计功能。  7、配套冲洗管(膨宫管)、吸引管，支持高温高压灭菌。  8、 专用医用监视器，尺寸≥ 21.5英寸，分辨率≥1920×1080；  9、显示器≥ 14 英寸，最小分辨率1024×600；图像处理器支持拍照、录像，USB储存功能；分辨率1280×720，60帧；  10、操作面板全触屏控制，支持图像调节，显示设置功能；支持统计流量数据归零、校准功能；支持手动白平衡，拍照和录像等。  11、脚踏开关可开启、关闭灌流装置以及调整吸引装置慢速循环、快速循环，且具有防水功能，防水等级为 IPX8。  **三、产品限价：**  一次性使用电子宫腔成像导管（耗材） 1250元/把（个）  **四、要求提供的证明材料包括：**  1、产品宣传彩页（中文版原件，标注有技术参数）；  2、产品白皮书（中文版）；  3、产品使用说明书（中文版）；  4、产品检测报告；  5、产品注册证 ；  6、其它证明材料  **以上六种，需加盖公章，投标人可任意提供其中一种或者几种，但是必须要能证明所投产品的技术指标与标书要求的一致性或者差异，如果有差异，需要在技术参数偏离表中标注清楚。** |  |

**注：**

**1、基本要求必须全部满足要求、否则按无效标处理；所有项目必需全部响应，否则按无效标处理；**

**2、投标人应对招标文件中的技术指标逐条进行响应，在技术规范响应表中必须正面回答产品所有技术指标的响应情况。标记“★”、的重要技术参数，需附证明材料、标明所在页码，并在证明材料中标识清楚（划线或画圈），否则，评标委员会有权视其不响应；**

**3、如验收时发现有虚假应标，将上报监管部门。**

**二、商务要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 要求 |
| **1** | 合同签订地点 | 黄山市屯溪区 |
| **2** | 供货完成时限的期限 | 根据采购人需求按需供货 |
| **3** | 货物包装运输要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，按照安徽省财政厅、安徽省生态环境厅、安徽省邮政管理局《关于转发财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）><快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》执行。  除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。 |
| **4** | 验收 | 按采购人要求验收合格 |
| **5** | 付款 | 付款人：黄山市中医医院  付款方式：按需供货，根据医院财务制度付耗材款 |
| **6** | 履约保证金 | 无 |