第三章  采购需求

一、技术参数配置要求

# 采购需求：

| 采购 品目 | 采购数量 | 详细参数及性能要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医用煮沸槽 | 1台 | 一、设备参数及配置 1、用途：专用于医院供应室、手术室、实验室等对各类医疗器械、试验用器具的清洗煮沸消毒； 2、功能要求：93°热水消毒，上油润滑； 3、性能及运行参数； 3.1、★流程控制：程序一键启动，自动完成进水、加热、消毒、排水整个流程，参数可编辑； 3.2、★舱体装载量：舱体容积≤80L，用水量≤60L，装载篮筐≥520*380*200mm(L*W*H)； 3.3、消毒温度：80℃～93℃可调 ； 3.4、加热方式：电加热,功率≤10kw，电压380V； 4、清洗舱 4.1、材质：2.0mm厚304L不锈钢镜面板，清洗架：不锈钢，外装饰罩：304不锈钢拉丝板； 5、密封门 5.1、★开门方式：自动开门，篮筐可随门自动升降，设有防夹手报警，可防止门下降时对夹在门与舱体之间的物体产生挤压而损坏门结构和被挤物品； 6、管路系统 6.1、快速管路设计：U型排水管路含进口排水泵，排水迅速； 6.2、★核心配件：进水电磁阀、计量泵均为进口品牌(提供进口报关单)； 6.3、计量泵：1个 。 二、操作 1、控制方式：工业级单片机芯片；100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；面膜操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能； 2、★界面显示：≥128*64点阵液晶显示屏；屏幕显示消毒A0值；具有报警信息显示功能； 3、温度指示器：数字式温度控制方式，抗干扰能力强，使用寿命长； 4、安全保护：水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出；电机过流保护：设备门电流过载时，过流保护开关动作，切断电机电源。 1三、要求提供的证明材料包括： 1、产品宣传彩页（中文版，标注有技术参数）； 2、产品白皮书（中文版）； 3、产品使用说明书（中文版）； 4、产品检测报告； 5、产品注册证 ； 以上五种，需加盖制造厂家或者中国总代理的公章，投标人可任意提供其中一种或者几种，但是必须要能证明所投产品的技术指标与标书要求的一致性或者差异，如果有差异，需要在技术参数偏离表中标注清楚。 |  |

注：1、★项必需全部响应，非★项负偏离≤3项，否则按无效标处理；

2、标注★的参数需附技术支持证明资料 ；

3、、投标人应对招标文件中的技术指标逐条进行响应，在技术规范响应表中必须 正面回答产品所有技术指标的响应情况，不得直接粘贴复制招标文件中的技术参数要求，不得以“满足”和“优于”等含糊语句予于表述，否则，评标委员会有权视其负偏离；标记“★”的重要技术参数，在相关技术支持资料、证明材料中需标明所在页码，否则，评标委员会有权视其不响应；

二、商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订地点 | 黄山市中医医院器械科 |
| 2 | 供货完成时限 | 合同签订后30个工作日内 |
| 3 | 货物包装运输要求 | 除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。 |
| 4 | 货物质保期 | 质保≥3年，终身维护 |
| 5 | 货物售后服务 | 1、产品中标后，供货方必须提供产品的中文使用说明书、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、易损零部件及备件清单、维修密码等； 2、如设备涉及耗材请分别报价；（在询价响应文件中另设表格体现） 3、中标后，提供操作规程（包含WORD电子版），厂家提供规范的操作维护培训； 4、在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用； 5、现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |
| 6 | 合同格式 | 按招标文件中提供的合同模版签订 |
| 7 | 验收 | 到货后院方组织相关科室验收 |
| 8 | 付款 | 付款人：黄山市中医医院 付款方式：货物到采购人指定地点安装调试完毕并经验收合格后,付至合同金额的90%，余款转为质量保证金，质保期满后无质量问题一次性付清，不计利息 |