附件一：

# 黄山市中医医院彩色多普勒超声诊断仪采购项目

# 一、采购清单及技术要求

| 采购 品目 | 采购数量 | 详细参数及性能要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | 1台 | - 设备名称：高档彩色超声诊断仪 推荐品牌：飞利浦Affiniti50、GE logiq s8、西门子juniper、迈瑞DC90 二、数 量：一套，标配4把探头 三、投标设备基本要求： 3.1 售后服务承诺需加盖CFDA注册代理人或生产厂家公章； 3.2 原装进口欧美一线品牌，具备持续升级功能并免费升级。 3.3 设备图文工作站能与我院PACS、HIS系统兼容，直接与本院网络系统连接。 四、用途：主要用于腹部、妇产、新生儿、小儿、成人心脏、泌尿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 五、主要技术规格及系统概述： 5.1 主机成像系统： 5.1.1 高分辨率液晶显示器≥21.5英寸, 分辨率1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可折叠； ★5.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥10英寸,直接点击触摸屏即 可选择需要调节的参数； 5.1.3 操作控制台可调节高度和左右移动； 5.1.4 全新多声束处理平台或相干成像技术或声束三维聚焦和处理成像技术，接收连续动态聚焦技术； 5.1.5 海量并行处理技术或智能化分布式处理器技术或类似技 术； 5.1.6 数字化二维灰阶成像及M型显像单元； 5.1.7 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量； 5.1.8 脉冲反向谐波成像单元； 5.1.9 彩色多普勒成像技术； 5.1.10 彩色多普勒能量图及方向性能量图技术； 5.1.11 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)； 5.1.12 系统动态范围≥280dB； ★5.1.13 数字化通道≥470万（需附白皮书证明）或可视探头接口触点≥400触点（提供探头接口触点图片）； 5.1.14 智能全程聚焦技术或数字式全程动态聚焦； 5.1.15 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像； 5.1.16 扩展成像技术或梯形成像技术或凸型扩展技术，支持线阵。 ★5.1.17 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收, 可达≥7线偏转（作曲别针试验)，支持所有凸阵、线阵； 5.1.18 自适应核磁像素优化技术或高清晰斑点噪音抑制技术或动态组织对比增强技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级； 5.1.19 B 模式/ CFM / PWD模式分别独立角度偏转功能 ； 5.1.20 实时二同步 /三同步能力； 5.1.21 实时双幅成像技术（二维双幅、二维/彩色） 5.1.22 内置 DICOM 3.0 标准输出接口； 5.1.23 内有一体化超声工作站； 5.1.24 主机一体化耦合剂加热装置。 5.2 先进成像技术： 5.2.1 单晶体探头技术:探头振元使用单晶体材质，同时对接收波束进行提纯处理，对显像困难的病人图像大大改善； 5.2.2 二维灰阶血流成像技术，无取样框，具有高帧频、高空间分辨力、无角度依赖优点；高清彩色灰阶血流成像技术，具有高帧频、高空间分辨力、无角度依赖优点。有效抑制噪声及运动伪像，敏感捕捉到组织内部及病灶血流灌注及低速血流的显示； 5.2.3 标配剪切波弹性成像，支持腹部探头，可定量测量单位为KPa、m/s为单位的数值 5.2.4 应变式弹性成像及定量分析技术：可支持凸阵、线阵、腔内微凸探头；具备成像质量监控色棒和操作动作曲线指导医生操作；具备动态弹性图定量分析，提供定量数据时间变化曲线。 5.2.5 造影成像功能 1）造影剂二次谐波成像单元； 2）基波与造影图像实时同屏双幅显示； 3）具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅同步测量； 4）支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器； 5）造影技术支持凸阵、线阵、腔内探头，可满足临床对腹部、妇产、浅表、乳腺、血管、心腔、腔内及术中的造影功能； 6) 具有微血管成像功能； 7) 具有在机一体化时间强度定量分析功能，可在双幅显示模式下进行时间强度定量分析。 5.2.6 具备智能多普勒血管检查技术； 5.2.7 自动及手动超声声速矫正技术，支持线阵及凸阵探头应用，多组标定声速可调； 5.2.8 超宽视野成像扫描技术或宽景成像技术，支持所有凸阵探头、相控阵探头、线阵探头； 5.2.9 自动心功能测量将边界自动识别追踪技术运用于心脏二维动态影像，快速进行心功能评价分析，获取射血分数等评价指标，提高工作效率，减少测量误差； 5.2.10 二维室壁运动斑点追踪及定量分析技术，心肌二维斑点追踪应变和应变率分析，自动评估≥17节段心肌功能，以牛眼图形式直观显示（附图）； ★5.2.11 血管中内膜自动测量与分析，计算结果为一段距离内的平均值。 5.3 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) 5.3.1 一般测量：距离、面积、周长等； 5.3.2 产科测量； 5.3.3 外周血管测量和计算功能； 5.3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算);； 5.3.5 心脏功能测量。 5.4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 5.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节； 5.4.2 硬盘≥500G，CD－RW及DVD-RW/USB图像存储，电影回放重现单元≥2000帧； 5.4.3 具备主机硬盘图像数据存储； 5.4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； 5.4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节； 5.4.6 原始数据采集、储存，存储的图像上可以支持≥30种参数再调节； 5.5 输入/输出信号： 5.5.1 输入：DICOM DATA 5.5.2 输出：S-视频、HD高清输出 5.6 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件（且可以作为中央服务器远程读取、调入、存储其他彩色超声波的图像) 六、系统技术参数及要求： 6.1 系统通用功能： 6.1.1 高分辨率液晶显示器≥21.5英寸,分辨率1920×1080，无闪烁，不间断行扫描，监视器可上下左右前后全方位调节，可折叠； 6.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥10英寸； 6.1.3 操作控制台可调节高度和左右移动 ★6.1.4 标配探头接口：≥4个，激活可互换通用，容积探头可连接于任意接口。 6.1.5 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 6.1.6 安全性能：符合国家进口商品安全质量要求； 6.2 探头规格 6.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz, 从1 MHz 到18 MHz（附18MHZ临床图片） 6.2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频，可视可调； 6.2.3 类型：凸阵、线阵、心脏（成人、儿童、新生儿）、微凸介入、凸阵容积、腔内容积探头； 6.2.4 标配4只探头，2只单晶体材料探头或高清高密度透镜探头，并注明型号； 6.2.4.1 经腹凸阵探头（2-5MHz） 6.2.4.2 线阵探头（4-12MHz） 6.2.4.3 微凸腔内探头（4-9MHz） 6.2.4.4 相控阵探头（2-4MHz） 6.2.5 腹部探头可视扫描深度≥32cm（附图） 6.2.6 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、电子凸阵：B/PWD、电子相控阵：B/PWD、 B/CWD 6.2.7 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置； 6.3 二维显像主要参数： 6.3.1 成像速度：凸阵探头,全视野，18CM深度时,帧速度≥40帧/秒 6.3.2 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC≥8 段，B/M 可独立调节； 6.3.3 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit 6.3.4 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率； 6.3.5 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦; 6.3.6 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理； 6.3.7 二维灰阶成像≥256 灰阶。 6.4 频谱多普勒： 6.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）； 6.4.2 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW； 6.4.4 最大测量速度：PWD最大血流速度：≥8.0 m/s、CWD血流速度最大10m/s 6.4.5 最低测量速度：≤1mm/s (非噪音信号)； 6.4.6 Doppler及M型电影回放：≥48秒； 6.4.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择； 6.4.8 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm，多级可调； 6.4.9 零位移动：≥9 级； 6.4.10显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位； 6.4.11 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 6.5 彩色多普勒： 6.5.1 显示方式：速度图 、能量图 、方向性能量图 6.5.2 扫描速率：相控阵探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥11帧/秒；凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥10帧/秒； 6.5.3 彩色增强功能:彩色多普勒能量图;组织多普勒 6.5.4 具有双同步 / 三同步显示 6.5.5 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号） 6.5.6 标配腹部凸阵探头彩色血流多普勒中心频率可视可调≥5个（附图证明） 6.5.7 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 6.5.8 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°； 6.6 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 6.7 记录装置： 6.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存 6.7.2 主机硬盘容量≥500GB 6.7.3 DVD-RW 和USB图像存储 6.7.4 USB接口≥4个，用于图像传输 6.8 技术手册：中文操作手册 七、售后服务要求: 7.1 投标人应对所提供的货物提供免费维修服务。 7.2 开机率≥98%，仪器故障要求12小时内应答，24小时形成解决方案。 7.3 投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。 7.4 本地化服务：制造商在安徽省内设有分公司或办事处（提供营业执照复印件），有常驻工程师（提供上岗证和身份证复印件），仪器故障要求4小时内响应，24小时内到达现场. 7.5 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证8年以上的供应期 7.6 设备图文工作站能与我院PACS、HIS系统兼容，直接与本院网络系统连接，接口费用由中标商承担。 7.7所投型号全国三甲医院用户≥10家或所投型号首次注册日期于2019年9月之后注册的最新机型全国三甲医院用户≥5家，招标时提供用户单位名单并加盖用户单位公章或提供合同复印件。 八、要求提供的证明材料包括 ： 1、产品宣传彩页（中文版，标注有技术参数）； 2、产品技术白皮书（中文版）； 3、产品使用说明书（中文版）； 4、产品检测报告 ； 5、产品注册证 ； 以上五种，需加盖制造厂家或者中国总代理的公章，投标人可任意提供其中一种或者几种，但是必须要能证明所投产品的技术指标与标书要求的一致性或者差异，如果有差异，需要在技术参数偏离表中标注清楚。 四、质保期≥5年，终身维护. |  |

二、本项目预算：120万元；

三、本项目采用公开招标方式采购；